ナースコール設備

入札仕様書

社会福祉法人東京援護協会

大泉障害者支援ホーム

１．工事名称

大泉障害者支援ホーム　ナースコール設備導入工事

２．工事概要

当施設の建て替え工事に伴うナースコール設備一式の導入工事である。

３．工期

令和３年６月以降の発注者が指定する日から約１か月間

４．納入場所

社会福祉法人東京援護協会　大泉障害者支援ホーム　新建屋内

５．機器調達に関わる条件

(1)当該システムを構成する機器等は、入札時点で製品化されていること。

(2)本仕様に明示されていない事項で、システムを正常に稼動させるために必要となる機

器及び役務については、担当職員と協議の上、落札者の負担と責任において供給実

施すること。

(3)その他、供給に関する事項において不明な点については、担当職員と協議の上、そ

の指示に従うこと。

６．作業に関わる条件

(1)調達した機器の設定及び試験、搬入、据付等はすべて落札者により供給されること。

(2)搬入、据付等の作業による諸設備の破損については、担当職員の指示に従い落札者の

負担と責任において修復を行うこと。

(3)作業にあたっては、設定内容、スケジュール等を担当職員と事前に十分な打合せを行

い、承諾を得た上で実施すること。

(4)建て替え工事の請負者（以降、「本体工事請負者」の引き渡し前に工事現場に入場し、作業を行う場合は、担当職員および本体工事請負者と協議を行い、承諾を得た上で実施すること。

(5)設定後、機器及び各システムが正常に動作することを担当職員立会いのもと、落札者

において確認すること。

(6)業務完了時には、完成図書として以下の書類を必要部数分提出すること。

・機器図

・試験成績表

・取扱説明書

・その他担当者が必要とする書類

7．調達物品および構成品

| 名称 | 仕様・特記事項 | 数量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1階 | 2階 |
| 液晶表示式親機(EX用) |  | 1 | 1 |
| 制御機(EX用) ﾀｲﾌﾟM |  |  | 1 |
| ﾃﾞｰﾀ設定費 EX制御機ﾀｲﾌﾟM | ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ連動対応 |  | 1 |
| スイッチングハブ | 8ﾎﾟｰﾄ | 1 |  |
| I/Oﾕﾆｯﾄ(4回線4廊下灯用､3色) |  |  | 20 |
| I/Oﾕﾆｯﾄ(3回線3廊下灯用) |  | 1 |  |
| I/Oﾕﾆｯﾄ(1回線1廊下灯用､3色) |  | 1 |  |
| 代表廊下灯(丸形15Vｵﾚﾝｼﾞ･赤･緑) |  | 3 | 67 |
| ｱﾗｰﾑ付代表廊下灯(LED15V赤) |  | 1 |  |
| 復旧ボタン（常開型） |  | 4 | 64 |
| 壁埋込形子機(復､SP､M) |  |  | 42 |
| 握り押ボタン |  |  | 42 |
| 中継ｺﾈｸﾀ(10CM)1本入ﾘ |  |  | 42 |
| 壁埋込形子機(呼出,復旧,SP,M付) |  |  | 3 |
| 呼出押ボタン（復旧付） | 点字付き | 3 | 10 |
| 呼出押ボタン（ひも・復旧付） | 点字付き | 7 | 15 |
| ｺﾝｾﾝﾄ(2P､保持､復旧釦付) |  |  | 7 |
| 車いすトイレ用押ボタン |  |  | 7 |
| 壁埋込形子機(SP､M) |  | 1 | 19 |
| 壁埋込形子機（ＳＰ、Ｍ付） |  | 1 |  |
| 天井埋込スピーカ子機 | ﾊﾟﾈﾙ共 | 2 |  |
| 天井埋込マイク子機 | ﾊﾟﾈﾙ共 | 2 |  |
| 分配ｺﾝｾﾝﾄ(2P､W6P､特定1) |  |  | 6 |
| 無線中継ﾎﾞｯｸｽ | ﾃｸﾉｽｼﾞｬﾊﾟﾝ製 |  | 6 |
| 呼出表示器４～５窓 |  | 3 |  |
| 代表廊下灯（丸形、８V、赤） | 呼出表示器用 | 3 |  |
| 復旧ボタン（常閉型） | 呼出表示器用 | 3 |  |
| 呼出押ボタン（復旧付） | 呼出表示器用 | 2 |  |
| 呼出押ボタン（ひも・復旧付） | 呼出表示器用 | 5 |  |
| ﾜｲﾔﾚｽﾓﾆﾀ付ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝｾｯﾄ |  | 1 |  |
| ｶﾗｰｶﾒﾗ玄関子機 |  | 2 |  |
| ﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝｾｯﾄ |  | 1 |  |
| 増設ﾓﾆﾀｰ |  | 1 |  |
| NICSS親機ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ形 | 24H稼働仕様、ｹｱ履歴管理ｼｽﾃﾑ用 |  | 1 |
| 19ｲﾝﾁ液晶 | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ付 |  | 1 |
| ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ用非常電源装置 | 750VA |  | 1 |
| ｹｱ履歴管理ｿﾌﾄ |  |  | 1 |
| ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ主装置 |  | 1 |  |
| ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ端末 | Android | 10 |

８．機器仕様及び機能

８－１　ナースコール設備については、以下の通りとする。

８－１－１　NICSS親機デスクトップ形

          - OS：Windows 10

CPU：インテル® Celeron® プロセッサー G4900 3.10 GHz(2コア/2スレッド)相当

ﾒﾓﾘ：4Gbytes以上

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ：250GBytes以上

LANﾎﾟｰﾄ：1000BASE-T / 100BASE-TX

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ出力端子：アナログRBG、または、デジタルDVI-D

８－１－２　タッチパネルディスプレイ

          - 解像度：最大表示SXGA(1280×1024）以上

画面サイズ：19インチ以上

その他：タッチパネル機能付き

８－１－１　液晶表示式親機

          - 通話方式：同時通話・交互通話方式

液晶表示部：3.5インチTFTカラー液晶

表示文字数：全角8文字、半角16文字

８－２　ナースコール呼出ポップアップ機能

ナースコール子機からの呼出時に、画面上に呼出ポップアップを表示できる事。呼出ポップアップには、「部屋／ベッド名称」「利用者氏名」などを表示できる事。

８－３　患者氏名表示機能

ナースコール子機からの呼出時に、液晶表示式親機およびスマートフォンに呼出元の患者氏名（漢字、もしくは、カナ）を表示できる事。

８－４　応答通話機能

ナースコール子機からの呼出時に、「液晶表示式親機」の受話器を上げた場合、自動的にもっとも優先順位の高い呼出（呼出ポップアップが最上位に表示されている呼出）の子機と通話を開始できる事。

８－６　個別音量設定機能

利用者ごとに通話音量を設定できる事。

８－８　呼出履歴検索機能

ナースコール通話履歴を一覧で表示し、表示期間、呼出理由分類、呼出理由項目など、条件を指定して表示内容を絞り込むことができる事。

８－９　受話器衝突音防止機能

通話終了後、受話器を戻した時の衝突音が、ハンド形子機（握りボタン付）より聞こえない事。

８－１０　スマートフォン連動機能

スマートフォン端末へナースコール呼出を通知し、通話応答ができる事。

９．障害時体制

(1) 納入時期より１年以内の障害発生時は、無償にて迅速に対応する事。

(2) ２４時間３６５日有人対応のコールセンターがある事。